**Cenu aptaujas Nr. TNPz 2020/10**

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**“Funkcionālo gultu piegāde un uzstādīšana Talsu novada pašvaldības iestādē pansionāts “Lauciene”**

1. Pretendentam jānodrošina 20 (divdesmit) elektriski regulējamu funkcionālo pacientu gultu, kas aprīkota ar pacelšanās stieni, piegāde.
2. Funkcionālajām pacientu gultām jāatbilst šādām prasībām:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Nosaukums, tehniskās prasības** | **Pretendenta piedāvātās gultas parametru atbilstība** | **Atsauce ar atzīmi ražotāja informatīvajā materiālā, norādīt lpp** |
| 1.1. | Ražotājs, ražotājvalsts, modeļa nosaukums |  |  |
| 1.2. | Elektriski regulējama augstuma maiņa |  |  |
| 1.3. | Matrača platforma četrdaļīga |  |  |
| 1.4. | Pārvietojama ar četriem atsevišķi bloķējamiem riteņiem |  |  |
| 1.5. | Ārējie izmēri ne lielāki kā 219 x 103 cm un ne mazāk kā 217 x 101 cm |  |  |
| 1.6. | Matrača platforma 90 ±0,5 cm x 200 ± 0,5 cm |  |  |
| 1.7. | Elektriski regulējams gultas augstums no 40 ±1 cm līdz 80 ±1 cm |  |  |
| 1.8. | Noņemamas un ērti nolaižamas sānu malas abās gultas pusēs |  |  |
| 1.9. | Sānu malas noņemamas un uzliekamas ar klipša mehānismu |  |  |
| 1.10 | Celtspēja ne mazāka kā 185 kg |  |  |
| 1.11. | Mugurdaļas leņķis elektriski regulējams no 0º līdz ne mazāk kā 70º |  |  |
| 1.12 | Kāju leņķis elektriski regulējams no 0º līdz ne mazāk kā 38º |  |  |
| 1.13. | Elektriski regulējams matrača platformas slīpums kāju daļā ne mazāk kā 11º (antitrendelenburga pozīcija) |  |  |
| 1.14. | Gultas galvgaļa stūrī ierīkots grozāms pacelšanās statnis, aprīkots ar dubultu metāla korpusu ar celtspēju ne mazāk kā 75 kg |  |  |
| 1.15. | Elektriski regulējama gultas vadības pults ar iespēju bloķēt gultas pozicionēšanas funkcijas katru atsevišķi |  |  |
| 1.16. | Gultas elektriskā aprīkojuma mitrās uzkopšanas iespēja |  |  |
| 1.17. | Gultas elektriskajam aprīkojumam jāatbilst aizsardzības klasei motoriem vismaz IP 54, IP X4, IP 64 un vadības pultij vismaz IP X 4 |  |  |
| 1.18 | Motoru skaņas līmenis darbības laikā ne vairāk kā 50 dB |  |  |
| 1.19. | Gulta aprīkota ar vismaz 4 darbināmiem motoriem |  |  |
| 1.20 | Elektriski regulējamai funkcionālai pacientu gultai jāatbilst standartam EN 12182:1999-11 (tehniskie palīglīdzekļi cilvēkiem ar invaliditāti) vai ekvivalents |  |  |
| 1.21. | Elektriski regulējamai funkcionālai pacientu gultai jāatbilst standartam DIN 32977-1:1992-07 (Cilvēkiem ar invaliditāti draudzīga konstrukcija) vai ekvivalents |  |  |
| 1.22. | Elektriski regulējamai funkcionālai pacientu gultai jāatbilst standartam DIN EN 1970:2005-10 (Cilvēkiem ar invaliditāti piemērotas gultas) vai ekvivalents |  |  |
| 1.23. | Elektriski regulējamai funkcionālai pacientu gultai jāatbilst standartam DIN EN 60601-1:1996-03 (Elektro-medicīniskā aprīkojuma drošība) vai ekvivalents |  |  |
| 1.24. | Elektriski regulējamai funkcionālai pacientu gultai jāatbilst Medicīnisko Ierīču Direktīvai 93/42/EEK |  |  |
| 1.25. | Gultas komplektā jāietilpst transportēšanas/uzglabāšanas aprīkojumam |  |  |
| 1.26. | Gultas apakšstilba regulācija ar manuālo fiksatoru (rastomet sistēmu) |  |  |
| 1.27. | Ražotāja apliecinājuma vēstule par to, ka pretendents spēs piegādāt šim iepirkumam nepieciešamo gultu skaitu līgumā noteiktajā termiņā. |  |  |
| 1.28. | Aizsargmehānisms stiprināms pie gultas sienas vai elektrokontaktu aizsardzībai no netīšiem bojājumiem. |  |  |

1. Gultas nedrīkst būt lietotas vai atradušās demonstrācijā.

4. Cenā ietilpst gultu piegāde, uzstādīšana, pasūtītāja darbinieku apmācība un garantijas apkalpošana.

5. Gultu garantijas laiks – ne mazāks kā 24 mēneši. Garantijas apkalpošanos ietvaros pretendentam jānodrošina:

* 1. gultu bezmaksas remonts, ja tāds nepieciešams tās darbības atjaunošanai, izņemot gadījumus, kad funkcionālās gultas bojājumi radušies trešās personas vai ārēju apstākļu iespaidā;
  2. garantijas laikā konstatētos defektus pretendents novērš par saviem līdzekļiem un ar savu darbaspēku 5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, kad pretendents no pasūtītāja ir saņēmis rakstisku paziņojumu – pretenziju par atklāto defektu. Ja funkcionālās gultas darbspējas atjaunošanai nepieciešams ilgāks laika periods nekā 5 (piecas) darba dienas, pretendentam jānodrošina bojātās gultas aizvietošana ar līdzvērtīgu darbspējīgu funkcionālo gultu.